- 附件1：

- 技术规格、参数及要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 （套/台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅防护服套装 | X射线防护服（半袖连体单面式铅衣）： 1.材质：国产优质铅胶皮 ■2.铅当量：≥0.5 3.规格：1000*600 4.产品重量：0.5mmpb 6kg X射线防护围领： 1.铅当量： 0.35 2.材质：国产优质铅胶皮 3.规格：均码（宽55mm，舌头长90mm，周长560mm） 4.产品重量：0.5mmpb 0.5kg X射线防护帽： ■1.铅当量：≥0.5 2.材质：国产优质铅胶皮 3.均码：（宽10cm，周长640mm） 4.产品重量：0.5mmpb 0.5kg X射线防护眼镜： ■铅当量：≥0.5 2.材质：国产优质铅玻璃 3.镜架: PC材质 4.规格：通用型 5.镜架总宽度135mm，镜片宽度65mm，镜片高度48mm，鼻梁宽度25mm,镜腿长度145mm 6.产品重量：0.5mmpb 0.07kg X射线防护手套： ■1.铅当量：≥0.35 2.材质：国产优质铅胶皮 3.规格：均码 4.新型均码：长370mm，袖口周长360mm 5.产品重量：0.35mmpb 1.2kg。 | 50 |
| 2 | 个人剂量报警仪（直读式） | - ■1.探测器：闪烁体； - 2.可探测种类：硬贝塔射线(β)、伽马射线(y)、X射线； - 3.测量范围：剂量率范围覆盖：0.01μSv/h~5mSv/h、累积剂量：0~9999mSv； - 4.灵敏度：≥2.2cps/uSv/h(相对于137Cs)； - 5.能量响应覆盖：40keV~3MeV； - 6.报警阈值：0~5000μSv/h分段可调； - ▲7.相对误差：≤±15%（提供第三方机构出具的报告证明）； - 8.功耗：测试功耗：≤500mW、平均工作功耗：≤30 mW； - 温度：工作温度：-20℃~40℃、保存温度：-40℃~60℃； - 9.湿度工作湿度：0~95%、保存湿度：0~80%； - 10.数据存储：≥12组； - 11.防水等级：≥IPX4； - 12.电池容量：≥1000mAH（可充电）。 | 4 |
| 3 | 手持式核素识别仪 | 1.探测器：φ30×50mmNal，GM管； 2.剂量率范围：100nSv/h~30mSv/h； 3.能量范围：30keV~3MeV(γ射线）； ▲4.能量分辨率：≤7.5% ； （提供第三方认证机构出具的报告证明） ▲5.各核素识别时间≤5S（提供第三方认证机构出具的合格的报告证明复印件） ▲6.可同时识别包括 241Am+60Co+137Cs+22Na在内的 4种以上核素，且核素识别率≥99%（提供第三方认证机构出具的报告证明） ▲7.分开识别241Am、60Co、137Cs的核素识别率≥99%（提供第三方认证机构出具的报告证明） 8.置信度：70%~100%； 9.仪器会显示根据“量程”自动切换探头，并对探头进行断电保护； 10.存储能力：40万组1024道谱数据； 11.重量：≤1.5kg。 12.储存温度：-50℃~70℃。 | 1 |
| 4 | α、β表面污染检测仪 | 1.探测器类型：ZnS(Ag)涂层+塑料闪烁体的双闪探测器； 2.计数范围：（1〜100000）cps； 3.探测器面积：≥100cm2 4.表面发射率响应：α表面发射率响应≥0.35（241Am，2πsr）； β表面发射率响应≥0.30（36 Cl，2πsr） ■5.相对固有误差：＜±15％，提供第三方机构出具的检测报告证明。 6.显示单位：cps、Bq/cm2 ■7.主机内置环境温度、湿度、气压传感器，可测量当前空气的温度、湿度、气压数据并在主界面实时显示（提供实物照片或截图，以证明功能的完整性） ■8.具有辐射测量APP主界面可同时显示多种数据与信息，应包括状态栏、导航栏、测量辐射类型、当前辐射剂量率、平均值、最大值与累积剂量值等（提供实物照片或截图，以证明功能的完整性） ■9.具有实时谱线图，可指示剂量率随时间的变化趋势（提供实物照片或截图，以证明功能的完整性） 10.具有寻源模式，在寻源模式中，蜂鸣器应根据剂量率的大小对应不同频率的声音提示 11.可在辐射测量APP中直接填写数据报表，填写内容应包括：测量资料、测量数据、测量地点、照片记录、位置区域图的绘画板记录等（提供实物照片或截图，以证明功能的完整性） ▲12.仪器需符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准，通过静电放电抗扰度试验，提供第三方机构出具的检测报告证明 | 2 |
| 5 | 正压式呼吸器 | ■1.气瓶工作压力:30Mpa 2.压力表:指针式压力表 ■3.气瓶材质:碳纤维复合瓶 4.适用工作环境:-30C~-60C 5.整体重量:<10KG 6.呼吸阻力:<1000pa | 50 |
| 6 | 送风过滤式呼吸器 | 1.长管抗拉强度大于 1000N。环境温度:21℃;相对湿度:32%。 2.流量阀通气流量:110L/min，环境温度 21℃，相对湿度 32%: ▲3.密合型面罩泄漏率:≤0.03%，环境温度 21℃，相对湿度 32%;（提供第三方机构出具的检测报告证明） ■4.面罩呼吸阻力:吸气阻力(-)7 Pa，呼气阻力(+)822 Pa，环境温度:21℃相对湿度:32%; 5.面罩腔体内静态压力:496 Pa，环境温度:21℃，相对湿度:32 %; ■6.呼气阀气密性:45s 内负压下降 438Pa，环境温度:21℃，相对湿度:32%; 7.送风机连续运转性能:能正常工作，无异常现象，环境温度:20℃相对湿度:32%; 8.高低温适应性:高温(50℃)未见僵硬未见破裂未见零件脱落未见发粘，面罩泄漏率 0.038%，吸气阻力(-)10 Pa，呼气阻力(+)872 Pa;低温(-20℃)未见僵硬未见破裂未见零件脱落未见发粘，面罩泄漏率 0.046%，吸气阻力(-)5 Pa，呼气阻力(+)931 Pa，环境温度:21℃相对湿度:32%; ■9.风机送风量:长管入风口风量 185 L/min，风压 1300Pa 有气泡产生，环境温度:21℃相对湿度:32%; 10.最低送风量:108 L/min，环境温度:21℃相对湿度:32%; 11.固定带强度:实测结果 1000N 拉力未见破坏，环境温度:21℃相对湿度:32%; 12.面罩死腔:吸入气体中的二氧化碳含量为0.9%,环境温度:21℃相对湿度:32% 13.面罩视野:总视野 87%，双目视野 67%，下方视野 39%: 14.面罩观察眼窗:(面罩)镜片的透光率(透光比)为 90%;经抗冲击性能试验，未见镜片破碎。环境温度:21℃相对湿度:32% 15.头带强度:150N 未破断，环境温度:21℃相对湿度:32%; 16.链接强度:所有连接点在承受 250N、持续 10s 轴向拉力,未见滑脱、未见断裂塑性变形，环境温度:21℃相对湿度:32%。 | 50 |
| 7 | 自吸过滤式防毒面具 | 1.面罩的呼气阀：有呼气阀盖呼气阀有良好的动作性 ▲2.面罩呼吸阀气密性：>20s（提供第三方机构出具的检测报告） 3.面罩死腔：0.6% 4.面罩视野：双目视野79%、下方视野67° 5.面罩的吸气阻力：12Pa-15Pa 6.面罩的呼吸阀阻力：26Pa-29Pa | 50 |
| 8 | 化学品防护服 | 1.品名:耐酸碱防化服 ■2.材质:聚乙烯涂层+抗静电无纺布 3.功能:放喷溅酸碱液体及颗粒物 4.特点:多层面料加厚防护 5.使用次数:限次使用 ■6.防护等级:C级3/4/5/6类防护 | 50 |