附件1

项目明细需求

| 序号 | 产品 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健康体检系统 （11） | ▲1、基本测量参数：身高、体重、BMI、腰围、血脂四项、血压（双侧）、体温、脉搏、脉率、 血糖、血氧、尿液分析11项、心电（12导）。 2.可选测量参数：尿微量白蛋白、尿酸、脂肪/水分/基础代谢； 3.良好的设备专业感和人机交互能力，在显示屏上显示所有可以检测的项目，显示检测进度；同时具有语音及动画指导软件一步步语音指导和动画演示，告知用户如何进行正确的设备操作。 4、每个检测项目可选择“重新测量”或“跳过”，以根据体检用户意愿重测该项目或不检测该项目。 ▲5、通过身份证识别，自助建立电子健康档案。 （1）使用的居民，建档数据自动归入个人健康档案库。 （2）自助建档支持从二代身份证上进行人员信息（人员姓名、性别、出身日期、住址等身份证号码等基础信息）采集本并自动形成个人健康档案。 （3）语音提示操作方法及注意事项。 6可开展家庭签约服务，打印各种纸质文档。 7、若为分立式系统，则可与中医体质辨识仪、健康一体机设备无线连接，数据共享。 8、具有检查数据自动采集、存储（4GB以上内存，60G以上硬盘）、处理、传输等功能，具备高集成、易操作、高稳定等特点。 9、15寸及以上触摸彩色屏，标配激光打印机，适应4G或WIFI等网络互联方式内置第二代身份证读卡器。 10、一体化台车及专用的无线电脑键盘和无线鼠标，更方便操作使用，标配激光打印机，打印各种体检表格。 11、全功能遥控健康宣教屏，大于18.5寸。 | 台 | 4 |
| 2 | 中医体质辨识仪（可与健康体检系统集成一体）（6） | 1、具有9大中医体质辨识分析报告。 ▲2、具有体质膳食方案和养生健康报告，有个性化指导功能(针对不同的个人体质，可以进行用药、养生、膳食、运动和生活起居的针对性指导)，可打印各检测数据和报告。 ▲3、有客户档案功能(保存客户的自然信息和健康信息，随时调取查阅)。首次登记需登记基本信息和当次体检信息，下次再登记时系统能自动提取该病人的信息。 4、符合《中医药健康管理服务技术规范》要求 5、支持自定义报告内容功能。 6、中医体质辨识报告中所有的指导建议内容全部可以自由修改模版。 | 台 | 4 |
| 3 | 健康一体机（14） | ▲1、检测项目：心电、血压、血氧、体温、心率、血糖、尿液分析、脉率。 2、心电检测功能 (1)导联选择：为标准十二导联，包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1-6，并且具有十二导联同步采集，可通过自备的激光打印机十二导联同步打印； (2)提供非贴片式电极且能反复使用； (3) 自动测量和自动诊断结果功能； 3、无创血压检测 - 测量收缩压、平均压、舒张压； - 测量精度：平均压测量误差±5mmHg之内、标准偏差±8mmHg之内； 4、尿常规测量 (1) 检测项目：包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH值、维生素C，尿微量白蛋白等； (2) 测试速度：≥60个标本/小时； (3) 测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率≥90%； (4) 检测结果：检测结果为半定量或定量数据，并能出具正常参考值； 5、体温测量（电阻接触式或非接触式红外） (1) 测量范围：34℃～43℃； (2) 测量精度：测量误差为±0.2℃； (3) 分辨率： 0.1℃； 6、血糖测量 （1）检测样本：新鲜的末梢毛细血管全血或静脉全血； （2）测量范围：1.1mmol/L～33mmol/L； （3）检测时间：≤5秒； （4）检测精度：当血糖小于等于4.2mmol/L，测量误差±0.83mmol/L之内；当血糖大于4.2mmol/L，测量误差不超过±20%； （5）每台设备提供一次性通用针头100个、通用试纸100张。 7、一体机集成度高，心电、心率、脉率、血压、平板电脑、身份证读卡器必须在一台主机内，内置电池可待机4个小时以上。 8、一体机系统在联网或离线状态下均可进行单项检查操作和多项检查操作，能够在离线状态下查询和存储所服务辖区内的所有重点人群的电子健康档案数据信息。 9、一体机系统通过识别身份证必须能自动建立居民健康档案，居民健康体检表、中医辨识表、老年人自理评估表，所有表格必须符合《国家基本公共卫生服务规范》。 10、一体机必须具备家庭医生签约和履约功能，并和江门市区域信息平台的签约服务系统对接。 ▲11、确保家庭医生签约和履约的数据不丢失，提供家庭医生签约和履约的软件及云端备份功能。 12、一体机配有专门的便携式巡诊包，方便村医巡诊时携带。 13、一体机显示屏幕不小于10英寸，触摸屏操作，配有专用的无线电脑键盘和无线鼠标，更方便医生使用。 14、一体机内的《国家基本公共卫生服务规范》各种表格和家庭签约表格直接连接激光打印机，批量打印纸质表格。 | 台 | 3 |
| 4 | 壁挂式全科诊断系统（9） | ▲1、检测项目及参数：≥9个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱等 2、显示屏幕：8寸真彩液晶显示屏 3、整体结构：一体化集成结构设计 4、血压测量： (1)准确度高，环保无水银 (2)一次测量提供舒张压、收缩压，平均压3个参数 (3)液晶屏数字化动态显示测量结果，避免示值误差 （4）系统自动进行充放气控制 （5）可自动存储≥800个测量结果 5、血氧饱和度测量： (1)液晶屏数字化显示测量结果 (2)平均单个患者读值时间≤5秒钟 (3)可自动存储≥800个测量结果 6、脉搏测量： (1)液晶屏数字化显示测量结果 (2)提供数值和波形图2个结果参数 (3)可自动存储≥800个测量结果 （4）测量范围为：25bpm—250bpm 7、体温测量： (1)红外线耳温测量 (2)测量范围：35℃—42℃ (3)具备温度超限报警功能 8、眼底检查： (1)≥19个屈光分度 (2)检眼镜的照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 (3)系统统一供电，红外感光自动开关 9、耳膜及耳道检查： (1)光导纤维照明，带鼓气孔 (2)放大镜倍率2.5X (3)照明光应均匀，边缘清晰，无明显的阴影 （4）系统统一供电，红外感光自动开关 | 套 | 3 |
| 5 | 配套管理软件（集成于相应的设备系统）（10） | 1、查询系统 1）测量完成后，可直接查看当次健康检查结果。 2）可通过本机查看历史检测结果，并绘成健康数据曲线。 3）用户数据可关联用户身份证号码，并可在手机微信公众号查询，便于健康跟踪与管理。 2、健康评估系统 1）对当次的健康检测数据进行汇总分析，根据异常项给出健康指导建议，分为饮食、运动、养生三个方面。 2）对心电图能做初步的自诊分析。 ▲3.电子健康档案系统 1）拥有标准的健康档案模块，包含基本信息、历史病历、生活方式等，可实现自助建档。 2）网络通畅情况下可实时上传档案信息于健康管理平台系统；断网情况下，可实现健康档案本地保存，一旦网络连接成功及时上传至健康管理平台系统。 4、具有高血压、高血糖、高血脂数据统计分析与管理软件。 5、具有心电数据统计分析与管理模软件。 6、具有家庭医生数据管理软件。 ▲7、微信公众号支持通过身份证号进行个人身份认证和绑定识别；用户登陆微信公众号可查询个人单次、历史体检数据和趋势数据； ▲8、健康小屋和健康一体机检测数据一上传，立即可通过微信公众号将分析结果推送测量者本人；公众号后台支持按周、按月分析并自动推送居民健康周报、月报。评估报告包括血压、血糖等各项指标分析，健康指导建议，健康知识，参考依据等内容； 9、可短信发送监测结果及通知等（赠送的短信数量不低于1000条）； #### ★10、健康体检系统、中医体质识别仪、健康一体机均能实现和江门市区域信息平台（基本公卫系统、家庭医生签约服务系统、诊疗系统）对接。（一票否决事项） | 套 | 4（其中一套软件可只对应健康体检系统和中医体质识别仪） |